Размещение заказа на поставку медицинского оборудования для

акушерского отделения МЛПУ «Островская ЦРБ»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 30

22 апреля 2009 года

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: Федеральные средства (родовые сертификаты)

Предмет контракта: Медицинское оборудование для акушерского отделения.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсасыватель хирургический Отсасыватель легкий в обслуживании, обладает надежным механизмом, металлическим корпусом с пластиковой панелью управления, снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения. Компактный и мобильный (оснащён транспортировочной ручкой, колёсиками и педалью дистанционного включения). Отсасыватель предназначен для отсасывания различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций и других необходимых случаях в больницах. Технические характеристики Производительность л/мин 20 Диапазон регулирования давления МПа 0 — 0,09 Мощность ВА 90 Напряжение / Частота В / Гц 220 ± 10% / 50 ± 2% Шум Дб ≤ 60 Макс непрерывное рабочее время мин 30 Вместимость резервуара мл 2500 х 2 Вес нетто Кг 15 Вес брутто Кг 17 Размеры мм 360 х 320 х 480 Класс электробезопасности - 1 Тип оборудования - В | 1 |
| 2 | Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой Диапазон измерений - 0-500 мкмоль/л Погрешность измерений - не более 7 мкмоль/л Объем крови для исследования - не более 40 мкл Сетевое питание - 220 В / 50 Гц (через адаптер) Размеры - 195х105х70 мм Масса прибора с источником питания - 1 кг | 1 |
| 3 | Шкаф сушильный для сушки и воздушной стерилизации, обработки металлов, стекла, керамики, пищевых продуктов и других материалов. Шкафы сушильный должен обеспечивать: равномерное распределение температуры в рабочей камере; установку и регулирование температуры; автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов; автоматический контроль температуры в рабочей камере; принудительную циркуляцию воздуха для ШС-80-01 СПУ с максимальной рабочей температурой 350 °С; цифровую индикацию текущей и заданной температуры. Технические характеристики Наименование параметра ШС-80-01 (200) ШС-80-01 (350) Объем рабочей камеры, л 80 80 Диапазон рабочих температур, градусов °С | 50... 200 50... 350 Внутренние температурные колебания, °С 50 °С 150 °С 300 °С 350°С - ±2 ±3,5 ±4,5 ±5,5 Временные температурные колебания, градусов °С - ±1 Отклонения температуры от заданной по объему камеры, ±10 - Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более °С 30 60 Напряжение питания, В 220 ± 10% 220 ± 10% Частота, Гц 50 ± 1 50 ± 1 Установленная мощность, кВт 1,6 2,5 Принудительная конвекция нет есть Время непрерывной работы, ч, не менее 16 16 Габаритные размеры, мм - ширина - глубина - высота 680 626 603 680 665 600 Размеры рабочей камеры, мм, шхгхв 560х390х370 560х400х360 Масса, кг, не более 45 50 Температура окружающей среды при эксплуатации, °С 10… 35 10… 35 Средний срок службы, лет, не менее 10 10 Гарантийный срок, мес. 12 12 | 1 |

# Максимальная цена контракта: 107 400 рублей

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- соответствие характеристикам в котировочной заявке;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 28.04.2009 года.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.